第二章前期调研材料

感觉功能缺口与系统需求

面向关节角度、指尖三维力与温度感知的文献调研和市场分析

用途：论文第二章“功能缺口与系统需求”论证及后续真人实验假设设计

市场资料核验日期：2026年9月3日

# 摘要

本报告围绕灵巧假肢感觉功能缺口及系统需求展开，重点回答五个问题：现有假肢缺少什么感觉、感觉缺失造成什么操作问题、角度/指尖三维力/温度分别对应哪些问题、系统需要具备哪些感知与反馈能力，以及后续真人实验应验证哪些研究假设。证据来源包括用户需求调查、感觉反馈综述、视觉注意与认知负担研究、关节开度和抓握力反馈实验、温度反馈研究，以及代表性商用产品的官方资料。调研结果表明，商用灵巧假肢已普遍改善多抓型、驱动自由度和控制接口，但从假手到使用者的感觉通路仍明显弱于从使用者到假手的控制通路。关节角度、指尖三维力和温度并非同质信息：角度主要回答“假手处于何种姿态”，三维力回答“如何接触及是否将滑移”，温度回答“接触对象处于何种热状态及是否存在风险”。三者具有互补性，但证据强度不同：抓握力和手部开度反馈已有较多实验支持，温度反馈具有明确的不可视状态识别与安全价值，但临床研究规模仍小，应在后续真人实验中审慎验证。

核心结论  第二章应完成“功能缺口→任务后果→信息需求→系统需求→研究假设”的推导，而不是提前宣称已经恢复本体感觉或触觉。真人实验章节再验证这些信息是否降低视觉依赖、改善操作绩效并控制认知负担。

# 1 调研目的、范围与方法

## 1.1 研究问题

RQ1：现有上肢灵巧假肢缺少哪些与自然手对应的感觉信息？

RQ2：感觉缺失如何影响抓握、操控、安全、视觉注意和认知负担？

RQ3：关节角度、指尖三维力和温度分别能够减少哪些任务不确定性？

RQ4：多模态感知系统应具备哪些传感、处理、反馈和安全能力？

RQ5：后续正常受试者或截肢患者实验应检验哪些可证伪假设？

## 1.2 检索与证据纳入原则

本报告属于面向第二章写作的定向叙述性调研，并非按PRISMA流程注册和执行的系统综述。学术证据优先采用同行评议论文、系统/叙述综述、用户调查和包含正常受试者或上肢缺失受试者的实验研究。检索主题覆盖 upper-limb prosthesis、sensory feedback、proprioception、hand aperture、grip force、shear force、slip、temperature、thermal sensation、visual attention、gaze 和 cognitive load。市场分析以厂商官网、产品说明书和官方技术资料为主，不以经销商宣传或二手媒体替代产品事实。

证据解释采用分层原则：用户调查用于证明需求存在；视觉注意和功能实验用于说明感觉缺失的任务后果；传感与反馈实验用于说明某类信息可能产生的增益；商用产品资料用于判断技术转化程度。厂商“未公开描述”不能等同于设备内部绝对没有相关传感器，因此市场表格使用“未见公开说明”等谨慎措辞。

## 1.3 术语与论证边界

“感知”与“感觉反馈”应严格区分。传感器安装在假手上，只能说明系统能够测得假手状态或接触状态；只有这些信息经编码并通过振动、电刺激、机械刺激、热刺激或神经刺激等通道传递给使用者，才构成人机感觉反馈。若后续研究只实现传感与控制闭环，应称为“多模态状态感知”；若完成了人与假手之间的闭环并经真人验证，才可进一步讨论“人工本体反馈”“触觉反馈”或“热感觉反馈”。

# 2 现有假肢缺少什么感觉

## 2.1 自然手的感觉—运动闭环与假肢断点

自然手的控制并非单向运动输出。中枢神经系统持续接收关节、肌肉和皮肤感受器提供的本体、接触、力、滑移、纹理与温度信息，并据此更新内部状态估计。多数肌电假肢主要实现“肌电命令→假手运动”的传出通路，而“假手状态/环境交互→使用者”的传入通路有限。Cordella等指出，力觉或触觉反馈缺失会限制抓握能力，并将感觉反馈、稳定抓握、防滑和较少视觉注意归纳为重要需求[1]。

用户研究也支持感觉缺口的现实性。Biddiss等对242名上肢缺失者的调查将缺少感觉反馈和灵巧性不足列为电动假肢的重要设计问题，同时提醒重量、舒适性、成本和可靠性同样可能具有更高优先级[2]。较新的混合方法研究显示，使用者期望反馈提高信任，但要求反馈可靠、覆盖合适区域，并且不得造成混乱或不适[3]。对142名假肢使用者的调查则发现，抓握力与轻柔振动的组合最受欢迎，拉拉链、系鞋带、扣纽扣和使用杯子等任务被认为可能受益[4]。

从运动控制角度看，感觉反馈既可提供接触等关键事件，也可增强对假手状态的估计并支持学习；但其实际价值会受到视觉、声音、电机振动和物体形变等偶然线索影响[5]。因此，第二章应论证“信息缺口存在”，后续实验则要验证附加反馈在具体任务中是否仍有增量价值。

表1  自然感觉、常见假肢缺口与本文关注的信息变量

| 自然感觉维度 | 缺失后使用者不知道什么 | 本文对应变量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置觉/运动觉 | 手指当前屈伸程度、假手开度、动作是否到位 | 关节角度及其导出的手部开度/构型 | 接触前预成形、姿态确认、运动终点判断 |
| 接触与压力 | 是否接触、抓得多紧、各指受力是否均衡 | 三维力中的法向分量及多指分布 | 接触确认、抓握力调节、易碎物保护 |
| 剪切/负载与滑移 | 物体受力方向、载荷变化、是否趋于滑落 | 三维力中的两个切向分量及其动态变化 | 滑移预测、方向判断、抗扰调整 |
| 温冷觉/热伤害预警 | 外观相同物体的冷热状态、持续接触风险 | 指尖接触温度及温度变化 | 温度辨识、热风险报警、假手自保护 |

注：表中“对应变量”是传感层信息；是否形成使用者感觉，取决于后续编码和反馈界面。

## 2.2 缺口的层次：没有、未公开、仅内部使用、已反馈

分析假肢功能时应避免把“装有传感器”与“用户得到反馈”混为一谈。产品可能具有编码器或电流检测，用于电机换向、堵转保护、位置控制或故障诊断，但这些信息未必反馈给使用者；也可能通过灯光、应用程序或蜂鸣器提示模式和电量，却不提供物体接触状态。对本研究而言，真正相关的是信息是否覆盖角度、法向力、切向力和温度，以及是否能以低视觉占用方式被使用者利用。

# 3 感觉缺失造成的操作问题

## 3.1 视觉依赖与注意资源占用

缺少本体和接触信息后，使用者通常通过观察假手、物体形变、接触位置和电机动作补偿。Sobuh等发现，正常受试者使用肌电假肢模拟器完成到达和抓取时，约90%的视觉注意分配给假手或物体抓取区域；训练并未明显改变这一模式，并且经验性截肢假肢使用者表现出相似趋势[6]。这表明视觉依赖不完全是初学者现象，而可能反映感觉缺失和控制不确定性。

视觉补偿的问题不只是“看得多”。当任务需要同时观察环境、另一只手或下一个操作目标时，持续监假手会延迟视线转移，破坏预测性眼—手协调，并增加认知负担。Raveh等在12名经桡截肢肌电假肢使用者的双任务实验中发现，振动反馈使抓握任务总时间由107.8 s降至93.2 s，但眼动和次要任务指标未显著改变[7]。这一结果一方面支持反馈可能改善效率，另一方面说明“减少视觉依赖”必须以眼动指标直接检验，不能仅由完成时间推断。

## 3.2 接触前：假手姿态与手型预成形不确定

在物体接触之前，抓握能否顺利进行取决于假手开度、抓型和拇指位置是否与目标物体匹配。缺少关节位置或运动反馈时，使用者只能依靠观看假手或根据肌电命令推测结果；如果手指速度、控制延迟、机械耦合或外界阻挡改变实际姿态，这种推测会失准。Witteveen等在10名上肢缺失受试者的交叉实验中发现，振动编码的手部开度和抓握力反馈均提高了正确设置开度和力等级的比例，但视觉反馈总体仍表现更好[8]。这说明人工反馈具有作用，也提示后续设计应把“替代视觉”与“补充视觉”区分开。

关于本体反馈的综述认为，编码器角度、压力或电机电流可形成假手状态信息，再经振动、电刺激、皮肤牵拉等方式传到残肢皮肤[9]。Marasco等利用靶向肌肉振动诱发运动幻觉，使截肢受试者获得与假手动作相关的运动觉并改善控制[10]；Marinelli等进一步以振动阵列同时编码腕旋转和手部开度，在10名正常受试者和4名经桡截肢者中得到可用的闭环定位性能[11]。因此，角度需求的最佳论证对象不是每个关节的原始数值，而是由角度导出的“手部开度、抓型状态、运动方向和终点”等任务变量。

## 3.3 接触后：抓握力、受力方向和滑移不确定

接触发生后，法向力反映夹持强度，切向力反映载荷和相对滑动趋势。Markovic等发现，在常规抓握中，视觉、声音、电机振动和物体形变等偶然反馈有时已足以支持力缩放[12]；这意味着附加力反馈应证明其在困难条件下的增量价值。仅测法向压力可以回答“抓得多紧”，却难以区分重力载荷方向、外界扰动方向和切向摩擦裕度。滑移控制综述指出，法向与切向力的变化是检测滑移的重要路线，而人的精密抓握通过根据负载快速调节握力来避免物体滑落[13]。因此，指尖三维力的工程价值在于同时保留一个法向分量和两个切向分量，为接触确认、力平衡、载荷方向估计和滑移预测提供统一数据源。

在闭环控制层面，Osborn等利用指尖触觉传感器检测接触、释放和滑移，并将信息用于假手局部自动控制；在正常人与截肢者实验中，与无反馈相比，物体破损或滑落数量平均减少超过50%，多数试验的完成时间至少缩短10%[14]。因此，三维力反馈应优先在偶然线索受限、物体脆弱、载荷方向变化或发生外扰的任务中验证，而不是预设其对所有普通抓握均有增益。

现有非侵入式研究还说明，反馈界面的空间分布、机械柔顺性和编码组合会影响力与开度控制效果[15]；将抓握力与开度同时编码后，受试者能够在无视觉对象辨别任务中利用两类信息，且表现可随训练提高[16]。这进一步支持把原始三维力转换为接触、力等级、方向与滑移事件，而不是把三个连续数值直接呈现给使用者。

## 3.4 温度不可视、接触安全与社会触摸

温度与角度、力觉的逻辑不同。它通常不是每次抓握成功所必需，却能提供视觉无法从外观稳定推断的对象状态，尤其适用于冷热容器、烹饪器具、冷藏物品、热水和人与人接触等场景。Iberite等证明，非侵入式可穿戴装置可在部分上肢截肢者残肢上诱发定位到幻肢手的自然温冷觉，并支持热刺激检测和辨别[17]。Muheim等将温度传感器与热刺激器集成到商用假手，在一名经桡截肢者的长期多次实验中实现了三种温度和材料辨别及冷热排序[18]。这些研究说明温度信息可以被利用，但样本规模和转化成熟度仍不足以支持广泛临床结论。

温度还具有双重安全价值：一是向人报警，二是保护假手自身。Xie等在4名正常受试者和2名截肢者中将力与热伤害预警结合，并设计自动张开的撤回反射；温度预警识别成功率约94.3%，强化控制模式下的中位反应时间由1.93 s缩短至1.39 s[19]。这为“温度检测+用户告警+设备自保护”的分层需求提供了直接依据，但危险阈值和临床安全边界仍应由后续伦理与实验方案确定。

表2  操作问题与三类信息的对应关系

| 任务阶段/问题 | 主要缺失信息 | 关键传感变量 | 预期但待验证的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触前手型预成形 | 不知道张开程度、抓型及运动是否到位 | 关节角度→手部开度/构型 | 减少姿态确认和二次调整，提高首次接触匹配度 |
| 接触建立 | 不知道是否接触及接触发生在哪根手指 | 各指法向力起始事件 | 缩短接触确认时间，避免持续无效闭合 |
| 稳定持握 | 不知道抓力是否过小或过大 | 法向力及多指分布 | 降低滑落与易碎物损坏风险 |
| 搬运/外扰 | 不知道载荷方向和切向摩擦需求 | 两个切向力分量及变化率 | 识别外扰方向，提前调整握力或姿态 |
| 冷热对象操作 | 外观不能可靠反映冷热和危险程度 | 接触温度、温度变化率 | 提高冷热分类与热风险决策能力 |
| 多任务操作 | 视觉被假手状态持续占用 | 角度+三维力+温度的低维事件 | 降低手部注视比例并释放环境监测资源 |

注：“预期作用”是系统需求假设，不是第二章可以直接宣称的实验结论。

# 4 角度、三维力与温度为何需要同时存在

## 4.1 三类信息减少不同类型的不确定性

关节角度属于假手内部状态，主要在接触前和运动过程中发挥作用；三维力属于假手与物体之间的交互状态，主要在接触后发挥作用；温度属于对象物理属性及风险状态，通常需要接触后一定时间才能形成稳定测量。若仅有角度，系统知道手指到哪里，却不知道是否可靠接触；若仅有法向力，系统知道夹持强弱，却无法完整描述切向载荷方向；若仅有触觉而没有温度，系统仍不能判断外观相同对象的冷热状态。因此，三者不是重复堆叠，而是覆盖“自身状态—接触关系—对象状态”三个层次。

论证主句  关节角度回答“假手在哪里、正在怎样运动”，指尖三维力回答“假手如何作用于物体、物体是否趋于滑落”，温度回答“所接触对象处于何种热状态、是否存在热风险”。

## 4.2 不应把全部原始数据直接反馈给人

多自由度假手可产生大量角度和多指力数据，若全部连续映射到残肢刺激，可能造成信息过载、学习负担和通道干扰。更合理的架构是将原始数据保留给自动控制和记录，同时向使用者输出低维、任务相关变量：将多个角度压缩为手部开度、抓型、运动方向和到位事件；将三维力转换为接触、力等级、剪切方向和滑移风险；将温度转换为冷/正常/热/危险等等级。Sensinger和Dosen强调，补充反馈的价值与其在运动控制中的角色及偶然反馈共同决定[5]；用户研究也要求反馈可靠、可理解且不造成混乱[3]。

## 4.3 证据强度与写作措辞

表3  三类信息的证据强度与第二章建议措辞

| 信息 | 当前证据强项 | 主要局限 | 第二章建议措辞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关节角度/手部开度 | 有综述、截肢者交叉实验和近年双自由度反馈研究支持 | 不同编码方法效果不一致；部分任务可被视觉和电机线索替代 | “为人工本体状态反馈和降低视觉确认提供信息基础” |
| 指尖三维力 | 法向力控制、接触/滑移检测和局部自动闭环证据较充分 | 直接向人反馈三维连续向量的临床证据少；常规抓握可能存在冗余 | “为接触力调节、载荷方向估计和滑移识别提供统一感知基础” |
| 温度 | 自然温冷觉诱发、单例集成假手和热危险预警已有可行性证据 | 样本小、响应动态与安全阈值尚需验证，市场转化有限 | “作为不可视热状态识别和安全防护的补充感觉需求” |

证据综合自[5]、[8]–[19]。

从临床转化角度看，感觉反馈仍面临真实任务评价、用户收益与硬件负担之间的权衡[20]。一项4周日常使用研究提示，非侵入式反馈能够带来触碰体验和身体完整感，但功能获益仍需更强的长期证据[21]。相关综述进一步表明，神经刺激、感觉替代和模态匹配均有潜力，却各自受到侵入性、舒适性、空间分辨率、学习和长期稳定性限制[22]、[23]。这些证据支持本研究采用可拆分、可关闭、可个性化的反馈接口。

# 5 商用灵巧假肢市场功能扫描

## 5.1 分析口径

本节不是销量或市场规模预测，而是针对论文问题开展的功能市场扫描。截至2026年9月3日，选择公开资料较完整且具有代表性的多关节电动假手/手臂，比较控制与抓型、公开传感能力、用户反馈形式及是否覆盖本文三类信息。产品功能可能随地区、配置和软件版本变化，表中结论仅代表核验日期可获得的官方公开资料。

表4  代表性商用产品的传感与用户反馈能力（公开资料口径）

| 产品 | 运动/控制特征 | 公开的角度/力相关反馈 | 温度反馈 | 与本文需求的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ottobock bebionic | 14种抓型/手位、各指独立电机、比例速度控制[24] | 公开页面未说明向用户输出关节开度或对象接触力 | 未见公开说明 | 重点仍是驱动、抓型和控制；不能由独立电机推断用户获得本体反馈 |
| Össur i-Limb Quantum | 24种预设抓型和12种个性化抓型；应用程序、肌电、手势和Grip Chips等入口[25] | 应用程序提供设置、肌电图和状态检查；公开页面未描述对象触觉回传[26] | 未见公开说明 | 丰富抓型和配置不等于触觉/本体反馈 |
| TASKA HandGen2 | 防水、柔性腕、抓握力和抓型切换按钮等机械/控制特征[27] | 官方产品页未描述向用户提供对象接触力反馈 | 未见公开说明 | “抓握力指标”表示输出能力，不能等同于测得并反馈实际接触力 |
| Open Bionics Hero Arm | 6种抓型、比例控制、冻结模式[28] | 振动、蜂鸣和灯光主要用于假手状态通知[28] | 未见公开说明 | 已有非视觉提示通道，但官方表述未证明其连续编码物体接触力或手部开度 |
| PSYONIC Ability Hand | 多关节手；人用版公开说明指尖压力检测并以振动传到手臂[29] | 压力/接触振动；研究版API可输出6路编码器和30路触觉数据[30] | 未见公开说明 | 是市场中较明确的触觉反馈案例，但公开资料未显示三轴剪切力或温度反馈 |
| Mobius Bionics LUKE Arm | 最高配置10个动力自由度；手部含4个独立控制自由度[31] | 官方规格说明包含提供抓握力反馈的传感器[31] | 未见公开说明 | 说明商用级抓握力反馈可实现，但公开规格未给出空间分布、方向分量和编码细节 |
| COVVI Hand + COVVI Touch | 五指均含接触传感器；残肢振动；最快约0.5 s[32] | 接触可用单脉冲、连续或周期振动；可按接触手指数增强[32] | 未见公开说明 | 官网标注“COMING SOON”，可视为市场方向而非成熟普及功能 |

资料来源为厂商官方页面或官方规格[24]–[32]；“未见公开说明”不等于内部绝对不存在该传感器。

## 5.2 市场分析结论

驱动丰富、感觉稀疏：主流产品普遍把卖点集中在抓型数量、独立驱动、速度、耐用、防水和控制接口；完整的感觉回传仍不是普遍配置。

触觉开始商品化：PSYONIC和LUKE已公开触压/抓握力反馈，COVVI正在推进五指接触振动，说明“感觉反馈”已从纯实验室研究进入部分产品，但覆盖范围和信息维度仍有限。

本体信息利用不足：编码器和位置控制对多关节手并不罕见，但公开产品资料很少说明将关节位置或手部开度以非视觉形式持续反馈给使用者。

三维力存在明确差异化：公开商用品多描述压力、接触或抓握力，尚未形成将法向与双切向分量同时用于用户反馈和自动控制的常见产品能力。

温度仍接近研究转化前沿：本次扫描未发现代表性成熟商用品将对象温度反馈作为标准功能；与2023—2024年的热感觉研究相比，存在明显转化缺口。

因此，本文系统的潜在贡献不应写成单纯“给假手增加更多传感器”，而应表述为：面向姿态、接触关系和对象热状态构建统一的多模态感知数据，并设计可供自动控制、非视觉反馈和实验记录共同使用的信息接口。这样既回应市场缺口，也避免与已有单一压力振动产品做不准确对比。

# 6 系统应具备的感知与反馈能力

## 6.1 功能需求

表5  由功能缺口推导的系统功能需求

| 编号 | 需求名称 | 需求表述 | 论证作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 关节状态采集 | 采集与有效驱动自由度对应的关节角度或可观测位置状态，并可导出手部开度、抓型和运动方向。 | 覆盖本体状态缺口 |
| FR-02 | 多指三维力采集 | 至少在关键接触指端同时获得法向和两个切向分量，保留方向和动态变化。 | 覆盖压力、载荷和滑移信息 |
| FR-03 | 温度采集 | 在指端接触区域测量对象温度或热交换特征，支持冷/正常/热/危险等状态判别。 | 覆盖不可视热状态 |
| FR-04 | 接触与事件检测 | 从原始信号提取接触、释放、运动到位、受阻、滑移风险和热风险等事件。 | 降低用户需要解释原始数据的负担 |
| FR-05 | 自动控制接口 | 为握力调节、防滑、过载保护和热危险撤回等局部闭环提供标准化输入。 | 缩短低层反应链路 |
| FR-06 | 用户反馈接口 | 将手部开度/构型、力等级/方向、滑移和温度等级映射为非视觉反馈，不要求直接呈现全部原始值。 | 支持人工感觉替代 |
| FR-07 | 优先级管理 | 危险温度、明显滑移和过载事件优先于连续状态反馈，并能抑制重复无效告警。 | 避免多模态冲突 |
| FR-08 | 模式与参数个性化 | 允许按受试者感觉阈值调整刺激强度、等级数、空间映射和启停模态。 | 适配残肢差异和学习差异 |
| FR-09 | 实验消融与记录 | 能够独立开启/关闭角度、力和温度反馈，同时记录原始传感、反馈事件、控制命令和时间戳。 | 支持因果比较 |
| FR-10 | 故障与降级 | 传感异常、通信中断或反馈装置失效时，进入可识别的安全状态并保留基本控制。 | 保证真人实验安全 |

需求表述采用“系统应能……”的可验证形式；具体精度、采样率和延迟阈值应结合硬件与预实验进一步量化。

## 6.2 非功能与人因需求

实时性：反馈延迟和抖动应可测量；接触、滑移和热危险事件应优先保证及时性。

可辨识性：不同模态和等级在个体阈值以上可稳定区分，避免多个编码共享过于相近的刺激模式。

低视觉占用：主要操作反馈不依赖持续观看屏幕或指示灯；视觉界面可保留用于训练、标定和故障诊断。

低认知负担：优先反馈任务状态和事件，不持续堆叠所有关节和传感器数值；允许使用者关闭收益较低的通道。

控制兼容性：反馈执行器不应明显污染表面肌电信号、妨碍佩戴或改变假手基本机械性能。

安全性：刺激强度、温度范围、皮肤接触、紧急停止和热源实验必须纳入伦理与风险控制。

可追溯性：传感器标定、映射参数、软件版本和每名受试者配置应完整记录，以便重复实验。

## 6.3 推荐的信息压缩与反馈分工

表6  原始传感、任务变量与反馈信息的分工

| 原始信息 | 供自动控制/记录保留 | 建议向使用者反馈 | 不建议的做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多个关节角度 | 逐关节连续角度、速度、目标误差 | 手部开度、抓型、运动方向、到位/受阻事件 | 把所有关节角度同时编码为多路连续振动 |
| 各指三维力 | 法向/切向连续值、合力、力矩、变化率 | 接触位置、力等级、剪切方向、滑移/过载事件 | 只报告总压力而丢失方向；或要求人解读三个数值 |
| 温度与变化率 | 连续温度、传感器响应、热剂量指标 | 冷/正常/热/危险等级及高优先级报警 | 在缺少安全验证时模拟可能造成皮肤伤害的热刺激 |

该分工允许同一传感系统同时服务于机器闭环、人机反馈和实验分析。

# 7 后续真人实验需要验证的研究假设

下列假设可在第二章末尾提出，但其成立与否应由后续章节中的受试者内对照实验决定。正常受试者使用假肢模拟器适合完成编码筛选和机制验证；截肢患者更适合验证临床可用性、长期学习和真实视觉补偿。若最终仅招募正常受试者，结论应限定为“模拟假肢操作条件下的可行性”，不宜声称恢复了截肢患者感觉。

表7  建议在后续章节验证的研究假设

| 假设 | 可证伪表述 | 主要结果指标 |
| --- | --- | --- |
| H1 角度—姿态 | 在视野受限条件下，角度/开度反馈相较无反馈可降低目标开度和姿态复现误差。 | 开度误差、角度误差、到位判断正确率 |
| H2 角度—视觉 | 角度/开度反馈可减少接触前对假手的注视比例和视线切换次数。 | 手部注视占比、视线转移次数、注视脱离时延 |
| H3 法向力—力度 | 法向力反馈可减少力过大和力不足事件，提高易碎物或刚度未知物体的抓握成功率。 | 峰值力、目标力误差、损坏/滑落率 |
| H4 三维力增量 | 在载荷方向变化或外扰条件下，三维力反馈相较仅法向力反馈可更早识别滑移趋势并改善方向性调整。 | 滑移检出时延、切向扰动方向正确率、调整次数 |
| H5 温度辨识 | 温度反馈相较无温度反馈可提高外观相同物体的冷热等级识别率。 | 分类正确率、温度估计误差、判断时间 |
| H6 热安全 | 温度告警可缩短热风险接触后的释放时间并降低超阈值累计接触。 | 释放时延、危险误持次数、温度—时间暴露量 |
| H7 多模态—双任务 | 角度、力和温度的任务相关反馈在双任务条件下可提高主任务表现，同时不显著损害次要任务。 | 主任务成功率、次要任务正确率、NASA-TLX |
| H8 反馈负担 | 连续反馈并非总是优于事件反馈；任务相关的分级/事件编码可能以更低认知负担取得相近效果。 | 绩效、学习时间、舒适度、工作负荷、偏好 |

建议将“有/无反馈”与“视觉可用/受限”作为核心条件，并设置仅法向力与三维力的增量比较。

## 7.1 正常受试者与截肢患者的证据角色

正常受试者的优势是招募容易、样本相对一致并适合快速比较多种编码，但其完整神经肌肉系统和自然肢体经验会限制外推。Sobuh等观察到正常人假肢模拟器与经验性经桡截肢者在视觉行为上存在令人鼓舞的相似性[6]，可为正常受试者作为前期模型提供依据；这种相似性仍不能消除群体差异。截肢患者样本通常较少且异质性大，宜采用受试者内交叉设计，让每名受试者完成无反馈、单模态和多模态条件，并报告截肢水平、病因、患侧、假肢使用年限和残肢感觉图。

## 7.2 需要预先防范的解释偏差

偶然反馈混杂：电机声音、机械振动、物体变形和残余视觉都可能透露开度或力信息，应明确控制或记录。

传感与反馈混杂：比较反馈条件时，自动控制使用的传感器和控制算法应保持不变，只改变传给人的反馈，才能估计人机反馈的独立贡献。

学习顺序效应：不同条件应随机或平衡顺序，并设置统一训练标准。

组合数量爆炸：第二章可提出完整需求，但实验应围绕关键增量问题分阶段进行，例如先比较无反馈与角度反馈，再比较法向力与三维力。

温度安全与响应：温度传感器存在热惯性，不能把初始接触读数等同于物体稳态温度；涉及热源时必须采用安全温区、假手接触和紧急停止。

# 8 建议的第二章写作结构

若本报告内容直接转入学位论文，建议将第二章组织为以下结构。章内以文献和市场事实推导需求，避免提前展开完整实验方法；实验任务、样本量、统计方法和刺激参数放在后续人体实验章节。

表8  第二章推荐目录及写作任务

| 建议小节 | 承担的论证任务 |
| --- | --- |
| 2.1 灵巧假肢发展与感觉闭环缺口 | 说明运动自由度和控制进步，以及感觉传入通路仍不足；区分内部传感与用户反馈。 |
| 2.2 感觉缺失引起的操作问题 | 从视觉依赖、接触前预成形、接触后力控制、滑移和热安全展开。 |
| 2.3 多模态信息需求分析 | 分别论证关节角度、指尖三维力和温度，并说明三者覆盖自身状态、接触关系和对象状态。 |
| 2.4 商用产品功能与市场缺口 | 使用表4，强调已有触压反馈开始商品化，但本体、三维力和温度尚未成为普遍标准能力。 |
| 2.5 系统需求定义 | 给出FR-01至FR-10及实时性、可辨识性、个性化、安全和记录需求。 |
| 2.6 研究问题与假设 | 提出H1至H8，说明将在后续真人实验中验证，不在第二章先下结论。 |
| 2.7 本章小结 | 收束为“多模态信息具有理论和工程必要性，但其用户效益具有任务依赖性，需要真人实验证实”。 |

可根据学校论文模板调整编号和标题，但建议保留论证顺序。

# 9 综合结论

文献和市场证据共同支持这样一个谨慎结论：先进商用假肢已经显著扩展抓型和驱动能力，但使用者可利用的本体、触觉和温度信息仍不完整，操作中因此需要通过视觉、声音和物体形变等间接线索补偿。关节角度、指尖三维力与温度能够分别表征假手自身状态、接触关系和对象热状态，构成互补而非重复的感知维度。

同时，附加反馈并不必然提高所有任务表现。视觉充分、声音明显或物体形变易见时，某些反馈可能冗余；连续多通道刺激还可能增加学习与认知负担。因而本研究更有价值的目标不是证明“信息越多越好”，而是确定在何种任务、视觉条件和受试者群体中，哪些低维信息值得反馈给人，哪些高频信息应由假手内部自动闭环处理。第二章据此提出感知与反馈需求，后续章节再通过正常受试者和/或截肢患者实验验证其有效性、边界与个体差异。

建议用于第二章末尾的结论  现有证据足以支持把关节角度、指尖三维力和温度列为候选系统需求，但尚不足以预设三者在所有场景中均能显著降低视觉依赖。本文因此将其转化为可独立消融、可记录、可由真人实验验证的多模态感知与反馈需求。

# 参考文献

[1] F. Cordella, A. L. Ciancio, R. Sacchetti, A. Davalli, A. G. Cutti, E. Guglielmelli, and L. Zollo, “Literature review on needs of upper limb prosthesis users,” Front. Neurosci., vol. 10, Art. no. 209, 2016, doi: 10.3389/fnins.2016.00209.

[2] E. Biddiss, D. Beaton, and T. Chau, “Consumer design priorities for upper limb prosthetics,” Disabil. Rehabil. Assist. Technol., vol. 2, no. 6, pp. 346–357, 2007, doi: 10.1080/17483100701714733.

[3] L. Jabban, B. W. Metcalfe, J. Raines, D. Zhang, and B. Ainsworth, “Experience of adults with upper-limb difference and their views on sensory feedback for prostheses: A mixed methods study,” J. Neuroeng. Rehabil., vol. 19, no. 1, Art. no. 80, 2022, doi: 10.1186/s12984-022-01054-y.

[4] F. C. Smither, K. L. Andrews, T. L. Scrabeck, R. J. Lennon, and K. D. Zhao, “Opinions on noninvasive sensory feedback of upper limb prosthetic users,” Prosthet. Orthot. Int., vol. 46, no. 6, pp. 591–600, 2022, doi: 10.1097/PXR.0000000000000160.

[5] J. W. Sensinger and S. Dosen, “A review of sensory feedback in upper-limb prostheses from the perspective of human motor control,” Front. Neurosci., vol. 14, Art. no. 345, 2020, doi: 10.3389/fnins.2020.00345.

[6] M. M. Sobuh, L. P. Kenney, A. J. Galpin, S. B. Thies, J. McLaughlin, J. Kulkarni, and P. Kyberd, “Visuomotor behaviours when using a myoelectric prosthesis,” J. Neuroeng. Rehabil., vol. 11, Art. no. 72, 2014, doi: 10.1186/1743-0003-11-72.

[7] E. Raveh, J. Friedman, and S. Portnoy, “Evaluation of the effects of adding vibrotactile feedback to myoelectric prosthesis users on performance and visual attention in a dual-task paradigm,” Clin. Rehabil., vol. 32, no. 10, pp. 1308–1316, 2018, doi: 10.1177/0269215518774104.

[8] H. J. B. Witteveen, H. S. Rietman, and P. H. Veltink, “Vibrotactile grasping force and hand aperture feedback for myoelectric forearm prosthesis users,” Prosthet. Orthot. Int., vol. 39, no. 3, pp. 204–212, 2015, doi: 10.1177/0309364614522260.

[9] E. D. Papaleo, M. D'Alonzo, F. Fiori, V. Piombino, E. Falato, F. Pilato, A. De Liso, V. Di Lazzaro, and G. Di Pino, “Integration of proprioception in upper limb prostheses through non-invasive strategies: A review,” J. Neuroeng. Rehabil., vol. 20, no. 1, Art. no. 118, 2023, doi: 10.1186/s12984-023-01242-4.

[10] P. D. Marasco et al., “Illusory movement perception improves motor control for prosthetic hands,” Sci. Transl. Med., vol. 10, no. 432, Art. no. eaao6990, 2018, doi: 10.1126/scitranslmed.aao6990.

[11] A. Marinelli et al., “A compact solution for vibrotactile proprioceptive feedback of wrist rotation and hand aperture,” J. Neuroeng. Rehabil., vol. 21, no. 1, Art. no. 142, 2024, doi: 10.1186/s12984-024-01420-y.

[12] M. Markovic, M. A. Schweisfurth, L. F. Engels, D. Farina, and S. Dosen, “Myocontrol is closed-loop control: Incidental feedback is sufficient for scaling the prosthesis force in routine grasping,” J. Neuroeng. Rehabil., vol. 15, no. 1, Art. no. 81, 2018, doi: 10.1186/s12984-018-0422-7.

[13] A. Zangrandi, M. D'Alonzo, C. Cipriani, and G. Di Pino, “Neurophysiology of slip sensation and grip reaction: Insights for hand prosthesis control of slippage,” J. Neurophysiol., vol. 126, no. 2, pp. 477–492, 2021, doi: 10.1152/jn.00087.2021.

[14] L. Osborn, R. Kaliki, A. Soares, and N. Thakor, “Neuromimetic event-based detection for closed-loop tactile feedback control of upper limb prostheses,” IEEE Trans. Haptics, vol. 9, no. 2, pp. 196–206, 2016, doi: 10.1109/TOH.2016.2564965.

[15] A. E. Pena, L. Rincon-Gonzalez, J. J. Abbas, and R. Jung, “Effects of vibrotactile feedback and grasp interface compliance on perception and control of a sensorized myoelectric hand,” PLoS ONE, vol. 14, no. 1, Art. no. e0210956, 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0210956.

[16] T. J. Arakeri, B. A. Hasse, and A. J. Fuglevand, “Object discrimination using electrotactile feedback,” J. Neural Eng., vol. 15, no. 4, Art. no. 046007, 2018, doi: 10.1088/1741-2552/aabc9a.

[17] F. Iberite et al., “Restoration of natural thermal sensation in upper-limb amputees,” Science, vol. 380, no. 6646, pp. 731–735, 2023, doi: 10.1126/science.adf6121.

[18] J. Muheim, F. Iberite, O. Akouissi, R. Monney, F. Morosato, E. Gruppioni, S. Micera, and S. Shokur, “A sensory-motor hand prosthesis with integrated thermal feedback,” Med, vol. 5, no. 2, pp. 118–125.e5, 2024, doi: 10.1016/j.medj.2023.12.006.

[19] A. Xie, C. Li, C.-H. Chou, T. Li, C. Dai, and N. Lan, “A hybrid sensory feedback system for thermal nociceptive warning and protection in prosthetic hand,” Front. Neurosci., vol. 18, Art. no. 1351348, 2024, doi: 10.3389/fnins.2024.1351348.

[20] L. Jabban, S. Dupan, D. Zhang, B. Ainsworth, K. Nazarpour, and B. W. Metcalfe, “Sensory feedback for upper-limb prostheses: Opportunities and barriers,” IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng., vol. 30, pp. 738–747, 2022, doi: 10.1109/TNSRE.2022.3159186.

[21] U. Wijk, I. K. Carlsson, C. Antfolk, A. Björkman, and B. Rosén, “Sensory feedback in hand prostheses: A prospective study of everyday use,” Front. Neurosci., vol. 14, Art. no. 663, 2020, doi: 10.3389/fnins.2020.00663.

[22] S. Raspopovic, G. Valle, and F. M. Petrini, “Sensory feedback for limb prostheses in amputees,” Nat. Mater., vol. 20, no. 7, pp. 925–939, 2021, doi: 10.1038/s41563-021-00966-9.

[23] P. Svensson, U. Wijk, A. Björkman, and C. Antfolk, “A review of invasive and non-invasive sensory feedback in upper limb prostheses,” Expert Rev. Med. Devices, vol. 14, no. 6, pp. 439–447, 2017, doi: 10.1080/17434440.2017.1332989.

[24] Ottobock, “bebionic Hand EQD,” [Online]. Available: https://www.ottobock.com/en-us/product/8E70-61081. [Accessed: Sep. 3, 2026].

[25] Össur, “Introduction to i-Limb,” [Online]. Available: https://www.ossur.com/en-us/prosthetics/upper-limb-training/i-limb. [Accessed: Sep. 3, 2026].

[26] Össur, “i-Limb mobile apps,” [Online]. Available: https://www.ossur.com/en-au/professionals/apps/i-limb-mobile-apps. [Accessed: Sep. 3, 2026].

[27] TASKA Prosthetics, “TASKA HandGen2,” [Online]. Available: https://www.taskaprosthetics.com/products/taska-gen2/. [Accessed: Sep. 3, 2026].

[28] Open Bionics, “Hero Arm,” [Online]. Available: https://openbionics.com/en/hero--arm/. [Accessed: Sep. 3, 2026].

[29] PSYONIC, “Ability Hand,” [Online]. Available: https://www.psyonic.io/ability-hand. [Accessed: Sep. 3, 2026].

[30] PSYONIC, “PSYONIC releases Ability Hand for research users,” [Online]. Available: https://www.psyonic.io/news/psyonic-releases-ability-hand-for-research-users. [Accessed: Sep. 3, 2026].

[31] Mobius Bionics, “LUKE Arm System: Product specification sheet,” [Online]. Available: https://www.mobiusbionics.com/wp-content/uploads/2017/08/Mobius-Bionics-LUKE-Product-Spec-Sheet.pdf. [Accessed: Sep. 3, 2026].

[32] COVVI, “COVVI Touch: Five digit sensory feedback,” [Online]. Available: https://www.covvi.com/covvi-hand/covvi-touch/. [Accessed: Sep. 3, 2026].